附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字手持式探头型超声诊断仪 | 成都汇声科技有限公司 | 成都汇声科技有限公司 | HS-UP20L | 2019.08.24 L24F04C4D L24F04C4D | 四川省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 识别、标记和文件 |
| 2 | 超声诊断系统 | 百胜（深圳）医疗设备有限公司 | Esaote S.p.A百胜股份有限公司 | MyLab Class C | 2019-09-16 4940 | 广东省药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 样品在正常检验过程中不能正常使用 |
| 3 | 远红外线负电位温热治疗垫 | 烟台亚利朗医疗器械有限公司 | 烟台亚利朗医疗器械有限公司 | ALL-8000III | 2020年05月19日 200519001 | 山东省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
| 4 | 金属锁定板内固定系统 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | HAQ0601 4.0×30 | 2020年6月12日 1912092 160323219 | 广东省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.最大扭矩和断裂扭转角；2.尺寸（螺纹顶径和底径） |
| 5 | 金属锁定接骨板系统 | 爱湃斯（上海）商贸有限公司 | 爱派司生技股份有限公司 | 锁定金属骨螺钉（全螺纹），φ5.0×65mm/0850-0302-65 | 2018-11-15 S180568 | 上海市药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 最大扭矩和断裂扭转角 |
| 6 | 锁定接骨螺钉 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | Synthes GmbH辛迪思有限公司 | 04.130.310 | 2019年08月13日 5L82113 | 上海市药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 尺寸（螺纹顶径和底径） |
| 7 | 麻醉机 | 北京亿安吉医疗科技有限公司 | 北京亿安吉医疗科技有限公司 | YY-III | 2018年11月20日 20181105 | 北京市药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 传输气体浓度的准确性 |
| 8 | 麻醉机 | 江苏奥凯医疗设备有限公司 | 江苏奥凯医疗设备有限公司 | MJ-560B₁ | 2020-01 M120010201 | 江苏省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 麻醉气体输送系统 |
| 9 | 麻醉系统 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWM-301C | 2020-06 SN:11911527 | 江苏省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 1.呼出气量监测；2.传输气体浓度的准确性 |
| 10 | 亲水性丙烯酸折叠式人工晶状体 | 深圳清清视界眼科产品有限公司 | 1stQ GmbH | B1AW00 | 190823AA024T012（2019-08-23）、191029AB249A009（2019-10-29）、 190829AA962T011（2019-08-29）、191003AA095X020（2019-10-03）、 191030AB329A021（2019-10-03）、191009AA508X008（2019-10-09）、 191009AA625X018（2019-10-09）、191015AA943Y020（2019-10-15）、 191010AA624X010（2019-10-10）、190917AA218V002（2019-09-17）、 190917AA216V019（2019-09-17）、191004AA277X012（2019-10-04）、 190917AA376V001（2019-09-17）、191022AB109A008（2019-10-22）、 191015AA761Y013（2019-10-22）、191015AA761Y016（2019-10-22）、 191022AB115A019（2019-10-15）、191010AA377Y011（2019-10-10）、 191029AA646Z010（2019-10-29） | 广东省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 光焦度 |
| 11 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 天津市亚马逊科技发展有限公司 | Nipponeka Industries Sdn.Bhd | 光面型 | 07/2019 19B06M | 天津市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 爆破体积和压力 |
| 12 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵阳晶康保健品有限公司 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 宽度52±2mm，长度≥160mm，浮点螺纹组合型 | 201904 90416 | 贵州省药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验研究院 | 1.爆破体积和压力；2.针孔 |
| 13 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 商丘市合益保健品有限公司 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 宽度52±2mm，长度≥160mm，浮点螺纹组合型（果香） | 201903 90319 | 河南省药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 爆破体积和压力 |
| 14 | 臂式电子血压计 | 湖南诺盾医疗器械有限公司 | 湖南诺盾医疗器械有限公司 | ND-B02 | 2018年10月10日 J20181001YY6K0682 J20181001YY6K0682 | 湖南省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 说明书 |
| 15 | 臂式电子血压计 | 深圳市贝莱斯电子科技有限公司 | 深圳市贝莱斯电子科技有限公司 | BLS-2009A | 2020-04-30 09A20200430476 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 1.可重复性；2.压力传感器准确性 |
| 16 | 电子血压计 | 拜斯倍斯医疗器械贸易（上海）有限公司 | InBody Co.,Ltd. | BPBIO320 | 2018-04-27 B81808050 | 上海市药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 说明书 |
| 17 | 电子血压计 | 深圳市惟拓力医疗电子有限公司 | 深圳市惟拓力医疗电子有限公司 | WitBP6012A | 2020-06 6012A20060002 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 1.可重复性；2.压力传感器准确性 |
| 18 | 无线智能电子血压计 | 湖南三谊医疗科技有限公司 | 湖南三谊医疗科技有限公司 | SY-B-003 | 2019年12月20日 SYB191201 2019120000042 | 湖南省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 说明书 |
| 19 | 血液透析及相关治疗用浓缩物 | 上海和亭商贸有限公司 | 上海和亭商贸有限公司 | 504g CHDB BP-200 | 20200423 200408 | 上海市药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 装量 |
| 20 | 牙科X射线机 | 南昌厚朴医疗器械有限公司 | 南昌厚朴医疗器械有限公司 | HP-I | 2020年4月9日 1808115 | 江西省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.外部标记；2.输入功率 |
| 21 | 牙科X射线机 | 青岛海青电子医疗仪器有限公司 | 青岛海青电子医疗仪器有限公司 | HQY-G | 2019年12月 —— 2018041984 | 山东省药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 输入功率 |
| 22 | 高速气涡轮手机 | 达颀医疗器械(上海)有限公司 | W&H DentalwerkBürmoos GmbH（伟合牙科设备有限责任公司） | TE-97 LQ | 2020-05-26 19216 | 上海市药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 转速 |
| 23 | 一次性使用真空采血管 | 天津市津南区妇女儿童保健和计划生育服务中心 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 肝素管 | 190430 190401 | 天津市药品监督管理局 | 内蒙古自治区医疗器械检测中心 | 公称液体容量 |
| 24 | 输尿管支架 | 普洱市人民医院 | 库克爱尔兰有限公司Cook Ireland Ltd. | USI-526-CE | 2020-02-03 C1704636 | 云南省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 固定强度 |
| 25 | 输尿管支架及附件 | 福建省南平市第一医院 | uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH | ST-195626-UE | 2019-01-16 G1828715 | 福建省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 固定强度 |
| 26 | 输尿管支架及附件 | 莱凯医疗器械（北京）有限公司 | uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH | ST-217528 | 2019-10-09 G1918111 | 北京市药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.固定强度；2.断裂强度 |
| 27 | 输尿管支架及附件 | 宁夏医科大学总医院 | uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH | ST-197628 | 2018-03-01 G1801197 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 固定强度 |
| 28 | 输尿管支架及附件 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH | ST-200628 | 2019-01-14 G1828718 | 黑龙江省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 固定强度 |
| 29 | 输尿管支架及附件 | 呼和浩特市第一医院 | uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH | ST-195628-UE | 2020-01-28 G1926651 | 内蒙古自治区药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 固定强度 |
| 30 | 输尿管支架及附件 | 海南省人民医院 | uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH | ST-197626 | 2019-10-08 G1918086 | 海南省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 固定强度 |
| 31 | 输尿管支架及附件 | 甘肃省中医院 | uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH | ST-197628 | 2020-01-23 G1926661 | 甘肃省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 固定强度 |
| 32 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 滦州市建业医药药材有限公司 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 5ml | 20200305 20200305 | 河北省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 针座与护套配合 |
| 33 | 锁定型金属接骨板钉系统 胫骨平台髁外侧锁定型（Ⅲ型） | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | YSDZ28型 7左158×18×4.5 | 2016-06-22 16043057 | 天津市药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 尺寸 |