附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示注册人、 代理人 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平衡功能评估及训练系统 | 华西精创医疗科技（成都）有限公司 | 华西精创医疗科技（成都）有限公司 | TacPrint-T1 | 2025年04月01日 CAA20250401001 | 四川省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 指示灯颜色 |
| 2 | 高频牙科X射线机 | 郑州市勤劲电子技术开发有限公司 | 郑州市勤劲电子技术开发有限公司 | X-12Q | 2024.07.19 X-12Q2407010Y | 河南省药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 指示灯颜色 |
| 3 | 牙科X射线机 | 资阳睿影医疗器械有限公司 | 资阳睿影医疗器械有限公司 | RV-120RCM | 2025.04.08 120RCM93CF098A 003 | 四川省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 预期通过插头连接到电源的ME设备 |
| 4 | 胰岛素泵用皮下输液器 | 大庆市人民医院 | 微泰医疗器械（杭州）股份有限公司 | HRN-S-60 底板：MTM-4 | 皮下输液器2025-03-07 底板2025-03-06 皮下输液器AE25C002 底板AC25C002 | 黑龙江省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 紫外吸光度 |
| 5 | 角膜塑形用硬性透气接触镜 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | DK125 | 20250321 L250321608RH L250321607RH L250321601LZ L250321602LZ L250321507RH L250321508RH L250321501LZ L250321502LZ L250321707RH L250321708RH L250321701LZ L250321702LZ | 广东省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 后顶焦度 |
| 6 | 泡沫敷料 | 国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 康乐保公司 Coloplast A/S （代理人： 康乐保（中国）医疗用品有限公司） | 3423 | 2023-11-23 9501519 | 安徽省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 水蒸气透过率 |
| 7 | 软性亲水接触镜 | 金湖县享得利眼镜店 | G&G Contact Lens 吉恩吉隐形眼镜（代理人：苏州双皓商贸有限公司） | ERICA | 2024.05.22、2023.06.30、2024.05.24、2024.01.25、2022.08.30、2024.05.27 GU03E10R0201 GU86F21C0209 GU03E14Q0217 GU97A16T0207 GU63H19Q0231 GU03E16I0223 | 江苏省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 基弧半径或给定底直径的矢高 |
| 8 | 软性亲水接触镜 Soft Contact Lens | 上海茵洛光学产品有限公司 | 茵洛股份有限公司INTEROJO INC.（代理人：上海茵洛光学产品有限公司） | 茵洛高解像彩色镜片 Polyvue High Definition Color Soft Contact Lens | 2025/02/10、2025/01/27 OG70EGO579 OG70EDW448 OG70EHG139 OG69EHG529 OG70EHJ104 OG70EKU149 | 上海市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 基弧半径或给定底直径的矢高 |
| 9 | 软性亲水接触镜 | 珠海市三狮光学有限公司 | 珠海市三狮光学有限公司 | 淡蓝色 酷视散光片 | 240326、250313 20240326A 20250313Z 20250313B | 广东省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 基弧半径或给定底直径的矢高 |
| 10 | 消炎止痛磁疗贴 | 西藏寿枫医药有限公司 | 安徽众康药业有限公司 | 12cm×9cm×4贴/盒 | 20231103 20231101 | 西藏自治区药品监督管理局 | 深圳市药品检验研究院 | 药物添加 |
| 11 | 远红外止痛贴 | 西藏岑优医药销售有限公司 | 江西双福药业有限公司 | 医用热熔胶型、100mm*130mm | 20230507 20230501 | 西藏自治区药品监督管理局 | 深圳市药品检验研究院 | 药物添加 |
| 12 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 和林格尔县人民医院 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 双腔（带球囊）16Fr | 2024-07-25 240725X30ml | 内蒙古自治区药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 | 导管充起腔的完整性和体积维持 |
| 13 | 无菌医用防护口罩 | 河北宝塔医疗器械有限公司 | 河北宝塔医疗器械有限公司 | B型 拱形耳挂-I型 155mm×105mm（允差±5%） | 20230102 20230102005 | 河北省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 过滤效率 |
| 14 | 医用防护口罩 | 邵武市立医院 | 河南省中晟祥和卫材有限公司 | 15.5cm×11cm 无菌1202 | 2024年12月31日 2412054222 | 福建省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 过滤效率 |
| 15 | 医用防护口罩 | 邢台市第五医院 | 长东医疗器械集团有限公司 | 折叠头戴式 | 2024年11月16日 241116 | 河北省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 过滤效率 |
| 16 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂（胶体金法） | 广州德成生物科技有限公司 | 广州德成生物科技有限公司 | 10人份/盒 | 2025-03-10 096250310 | 广东省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 1.检出限；2.特异性；3.重复性 |