附件

医疗器械抽验不符合标准规定的产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子体温计 | 福州鑫汇达医疗器械有限公司 | 广东天际电器股份有限公司 | DT-202A | D11301 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 低电压提示功能 |
| 2 | 电子体温计 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司大连南沙分店 | 江苏鱼跃医用仪器有限公司（出品） | DL-I | 1306001 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 3 | 电子体温计 | 杭州广发电子技术有限公司 | 杭州广发电子技术有限公司 | MT-1C/F | 2013年07月28日， 20131008 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 测量时间 |
| 4 | 电子体温计 | 哈尔滨天润医疗设备有限公司 | 郑州迈斯通医疗科技有限公司 | TSO-B型 | 20130810 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 显示范围 |
| 5 | 电子体温计 | 北京康振堂大药房有限公司 | 杭州广发电子技术有限公司 | MT-1C/F | 2013年07月28日， 20130401 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 测量时间 |
| 6 | 微电脑智能体温计 | 邢台民生医药超市有限公司医疗器械分公司 | 杭州广发电子技术有限公司 | MT-2C/F | 20130125 | 河北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 测量时间 |
| 7 | 电子体温计 | 商丘市一生康大药房有限公司文化路店 | 杭州世佳电子有限公司 | MT-301 | 1204576 | 河南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 低电压提示功能 |
| 8 | 电子体温计 | 西藏恒博医疗器械有限责任公司 | 广东天际电器股份有限公司 | DT-202A | D11301 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 低电压提示功能 |
| 9 | 电子体温计 | 大武口区好孝道老年用品店 | 深圳市日精实业发展有限公司华安医疗保健用品有限公司 | 高精度DT06C | 无 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.识别、标记和文件-设备或设备部件的外部标记-分类； 2.识别、标记和文件-设备或设备部件的外部标记-型式标记 |
| 10 | 智能电子体温计 | 郑州优德实业股份有限公司 | 郑州优德实业股份有限公司 | YD-TF-1 | 无 | 河南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 识别、标记和文件-设备或设备部件的外部标记-分类 |
| 11 | 智能电子体温计 | 郑州优德实业股份有限公司 | 郑州优德实业股份有限公司 | YD-TF-2 | 无 | 河南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 识别、标记和文件-设备或设备部件的外部标记-分类 |
| 12 | 电子体温计 | 杭州必佳医疗器械有限公司 | 杭州必佳医疗器械有限公司 | TM-01A | 2013年7月10日， BYW0031204 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 13 | 电子体温计 | 天津市药材集团宁河公司大同仁药店 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | KF-201 | 1208020 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 温度显示 显示范围 |
| 14 | 电子体温计 | 内蒙古阿尔泰药业有限公司 | 杭州世佳电子有限公司 | MT-101 | 2013年09月12日， 130930 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 15 | 医用注射泵 | 江西康富医疗设备有限公司 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1000 | 310008， 131007 | 江西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.识别、标记和文件-随机文件-使用说明书-环境保护； 2.供电电源的中断 |
| 16 | 医用注射泵（CP-2200型） | 江西康富医疗设备有限公司 | 北京思路高医疗设备有限公司 | CP-2200型 | 131007， 310025 | 江西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 供电电源的中断 |
| 17 | 注射泵 | 广西威利方舟科技有限公司 | 广西威利方舟科技有限公司 | TCI-Ⅲ-B | 33110328/W-C-B-13090148 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 识别、标记和文件-设备或设备部件的外部标记-熔断器 |
| 18 | 注射泵 | 广西威利方舟科技有限公司 | 广西威利方舟科技有限公司 | TCI-IV-B | 33110329/W-D-B-13091255 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 识别、标记和文件-设备或设备部件的外部标记-熔断器 |
| 19 | 注射器泵 | 南京逢源医疗用品有限公司 | 南京逢源医疗用品有限公司 | FY-SP-1200 | 2013022802 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.随机文件-使用说明书； 2.供电电源的中断 |
| 20 | 医用注射泵 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-2200型 | 310033 | 北京市食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记-分类； 2.随机文件-使用说明书 |
| 21 | 输液泵 | 宁波甬星医疗仪器有限公司 | 宁波甬星医疗仪器有限公司 | ZNB-XB-Y1000 | 130422033A3 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记-外部可触及的熔断器的型号和额定值； 2.随机文件-概述 |
| 22 | 输液泵 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | SN-1500H | 0030312832003282 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 设备或设备部件的外部标记-外部可触及的熔断器的型号和额定值 |
| 23 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 合肥华泰医疗设备有限公司 | 合肥华泰医疗设备有限公司 | YX-280B(18L) | 13-1783 | 安徽省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 警告标志 |
| 24 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 合肥华泰医疗设备有限公司 | 合肥华泰医疗设备有限公司 | YX-280B(18L) | 13-1795 | 安徽省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 警告标志 |
| 25 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 合肥华泰医疗设备有限公司 | 合肥华泰医疗设备有限公司 | YX-280A（18L） | 13-0510 | 安徽省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 警告标志 |
| 26 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 合肥华泰医疗设备有限公司 | 合肥华泰医疗设备有限公司 | YX-280D(18L) | 13-0290 | 安徽省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 警告标志 |
| 27 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 东营豪迈医疗器械有限公司 | 浙江新丰医疗器械有限公司 | 规格：Dn300；型号：XFS-280A | 2013年10月， XYR2013-9867 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.灭菌器防干烧功能； 2.标志和文件-警告标记； 3.过流保护； 4.过流保护-其他设备 |
| 28 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 聊城市康泰医疗器械有限公司 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | YXQG02 | 2012年3月， 234 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.标志和文件-标志-电源； 2.标志和文件-警告标记 |
| 29 | YX系列手提式压力蒸汽灭菌器 | 郑州健友医疗器械有限公司 | 江阴滨江医疗设备有限公司 | YX-18LM 型 | 2013年9月， 13S-9647 | 河南省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.灭菌器防干烧功能； 2.标志和文件-警告标记； 3.过流保护； 4.过流保护-其他设备 |
| 30 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 安阳市远大医疗器械有限责任公司 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | YXQG02 | 2012年4月， 768 | 河南省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.标志和文件-标志-电源； 2.标志和文件-警告标记 |
| 31 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 郑州普生医疗器械有限公司 | 浙江新丰医疗器械有限公司 | 规格：DN300；型号：XFS-280A | 2013年9月， XYR2013-8642 | 河南省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.灭菌器防干烧功能； 2.标志和文件-警告标记； 3.过流保护； 4.过流保护-其他设备 |
| 32 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 安阳市蒋玲医疗器械有限公司 | 宁波市镇海金鑫医疗器械有限公司 | YMSI-280B | 2012年6月10日， 057 | 河南省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标志和文件-警告标记 |
| 33 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 长沙宇康医疗器械有限公司 | 宁波市镇海金鑫医疗器械有限公司 | YMSI-240B | 2013年02月20日， 070 | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.灭菌温度； 2.警告标志 |
| 34 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | GMSX-280 | 2012年03月， 201203001 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 警告标志 |
| 35 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 枣庄市宏升医疗器械有限公司 | 宁波市镇海金鑫医疗器械有限公司 | YMSI-240B | 2013年08月20日， 083 | 山东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 警告标志 |
| 36 | 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器 | 长沙市锦胜医疗器械有限公司 | 上海三申医疗器械有限公司 | YX280B | 2013年01月， 1302046 | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 介电强度试验程序-电压试验 |
| 37 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | 嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | YXQ-28OMD | 2013年11月6日， 13112095 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.压力温度表； 2.灭菌温度 |
| 38 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | 嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | YXQ-280SD | 2013年11月6日， 13112096 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.压力温度表； 2.灭菌温度 |
| 39 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 浙江新丰医疗器械有限公司 | 浙江新丰医疗器械有限公司 | XFS-280CB+ | 2013年11月， XYR2013-1147 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.电源； 2.警告标志 |
| 40 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 浙江新丰医疗器械有限公司 | 浙江新丰医疗器械有限公司 | XFS-280A | 2013年10月， XYR2013-9867 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.灭菌温度； 2.灭菌器防干烧功能； 3.警告标志； 4.过流保护； 5.过流保护-其他设备； 6.供应或服务的中断 |
| 41 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 宁波市镇海金鑫医疗器械有限公司 | 宁波市镇海金鑫医疗器械有限公司 | YMSI-240B | 2013年11月14日， 1335001 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 警告标志 |
| 42 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 宁波市镇海金鑫医疗器械有限公司 | 宁波市镇海金鑫医疗器械有限公司 | YMSI-240B | 2013年11月11日， 1334021 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 警告标志 |
| 43 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 保定市医疗器械有限公司 | 宁波市镇海金鑫医疗器械有限公司 | YMSI-240B | 2011年03月30日， 068 | 河北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 警告标志 |
| 44 | 生物安全柜 | 山东博科生物产业有限公司 | 山东博科生物产业有限公司 | 11229 BBC 86 | 2013.08， BSC29A0073 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 熔断器 |
| 45 | KS系列快速卡式压力蒸汽灭菌器 | 苏州科特自控设备有限公司 | 苏州科特自控设备有限公司 | KS-18型 | 2013年8月21日， KS18F0065 | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 灭菌效果试验 |
| 46 | SUN压力蒸汽灭菌器 | 宁波明太医疗器械有限公司 | 宁波明太医疗器械有限公司 | SUN23-II | 2013年09月， MA1309131 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 压力容器标志 |
| 47 | 自动控制压力蒸汽灭菌器 | 天津超拓医疗设备有限公司 | 天津超拓医疗设备有限公司 | CT-ZJ-C | 2013年10月9日， BV13100905 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 压力容器标志 |
| 48 | 自动控制压力蒸汽灭菌器 | 天津瑞达医疗器械有限公司 | 天津瑞达医疗器械有限公司 | RDA5B19F | 2013年6月18日，1306033-X19 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.压力容器； 2.警告标记； 3.压力容器标志 |
| 49 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 山西美乐康科贸有限公司 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 | 2013年9月8日 | 山西省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 1.强度； 2.无菌 |
| 50 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 太原市智威医疗器械有限公司 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 中号 | 2013年07月02日 | 山西省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 无菌 |
| 51 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 太原新医医院 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 | 20130708 | 山西省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 无菌 |
| 52 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 运城现代妇科医院 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 | 20130708 | 山西省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 无菌 |
| 53 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 哈尔滨市妇幼保健院 | 扬州市霞光医疗器械有限公司 | 小号 | 2013年03月08日 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 挠度 |
| 54 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 哈尔滨森洁卫生用品厂 | / | 20130403 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 1.挠度； 2.强度 |
| 55 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 宝鸡市中医医院 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 半透明调节式中号 | 20130503 | 陕西省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 1.挠度； 2.强度 |
| 56 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 宝鸡市中医医院 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 半透明调节式中号 | 20121228 | 陕西省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 强度 |
| 57 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 哈尔滨市天使卫生材料厂 | 哈尔滨市天使卫生材料厂 | / | 2013031001 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 挠度 |
| 58 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 平凉市陇鑫医疗器械有限责任公司 | 圣光医用制品有限公司 | JYWYKQ-95×26 中号 | 130522 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 挠度 |
| 59 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 平凉市永康医疗器械有限公司 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 | 2013年09月08日 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 1.外观； 2.无菌 |
| 60 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 武威市中医医院 | 圣光医用制品有限公司 | JYWYKQ-95×26 中号 | Ⅰ4批130405 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 挠度 |
| 61 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 临夏回族自治州妇幼保健院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 半透明中号 | 20120806 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 1.挠度； 2.强度 |
| 62 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 哈尔滨市南岗区生源鑫医疗器械批发部 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 中号 | 20120904 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 无菌 |
| 63 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 唐山康安医疗器械有限公司 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 | 20130908 | 河北省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 1.强度； 2.无菌 |
| 64 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 唐山市东艺商贸有限公司东进医药分公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型 中号 | 20130406 | 河北省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 强度 |
| 65 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湖北达诚医药有限公司 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 中号 | 2013年06月06日 | 湖北省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 强度 |
| 66 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湖北格林药业有限公司 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 中号 | 2013年07月10日 | 湖北省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 强度 |
| 67 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湖北格林药业有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | B型: 聚丙烯 中号 | 20130702 | 湖北省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 强度 |
| 68 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 武汉市第九医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 半透明调节式中号 | 20121201 | 湖北省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 强度 |
| 69 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湖北盛世医药有限公司 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | A型 中号 | 2013年07月10日 | 湖北省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 强度 |
| 70 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 孝感市第一人民医院 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | B型: 聚丙烯 中号 | 20130902000 | 湖北省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 强度 |
| 71 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湖北山曲通达医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 中号 | 2012年12月15日 | 湖北省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 强度 |
| 72 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 福建省屏南县医院 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 | 20130508 | 福建省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 无菌 |
| 73 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 三明市妇幼保健院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型中号 | 20130806 | 福建省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 无菌 |
| 74 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 包头升华医药有限责任公司 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 | 2013年03月08日 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 无菌 |
| 75 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 锦州现代妇科医院 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 | 20130308 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 无菌 |
| 76 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 海口王冠医疗器械有限公司 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 | 2013年05月08日 | 海南省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 无菌 |
| 77 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 海口市龙华区人口和家庭公共服务中心 | 南昌康平医用器材有限公司 | 中号 | 20121002 | 海南省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 无菌 |
| 78 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 海口王冠医疗器械有限公司 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 | 2013年09月08日 | 海南省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 无菌 |
| 79 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 海南中宏医疗器械有限公司 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 中号 | 20130702 | 海南省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 无菌 |
| 80 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 鞍山都市丽人医院 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 中号 | 2013年09月02日 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 无菌 |
| 81 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 呼和浩特民爱医院 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 中号 | 20130402 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 无菌 |
| 82 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 赤峰颈复康医药有限公司 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 中号 | 20130702 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 无菌 |
| 83 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 库尔勒市第一人民医院 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 半透明调节式中号-A | 20130107 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 强度 |
| 84 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 青海迈瑞医疗器械有限公司 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 中号 | 2013年04月10日 | 青海省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 强度 |
| 85 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 宁夏西京妇产医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型中号 | 2013年08月06日 | 宁夏食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 1.强度； 2.无菌 |
| 86 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 合肥丹凤朝阳妇产医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型中号 | 2013年04月06号 | 安徽省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 1.强度； 2.无菌 |
| 87 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 柳州市旭之康医疗器械有限公司 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 中号 | 2012年05月08日 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 无菌 |
| 88 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 柳州市亿达医疗器械有限公司 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | A型中号 | 2013年09月04日 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 无菌 |
| 89 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西鑫万达贸易有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | B型：聚丙烯 中号 | 20130702 | 江西省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 强度 |
| 90 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 井冈山大学附属医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型中号 | 2013年04月06日 | 江西省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 外观 |
| 91 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵州亿健达医疗器械有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型中号 | 20130406 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 外观 |
| 92 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 樟树市人口和计划生育技术服务站 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 中号 | 20130702 | 江西省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 1.外观； 2.无菌 |
| 93 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 樟树市妇幼保健院 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 中号 | 20130702 | 江西省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 1.外观； 2.无菌 |
| 94 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵阳华鑫医疗器械有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型中号 | 20131006 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 无菌 |
| 95 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵州亚太医疗用品有限公司 | 南昌康平医用器材有限公司 | 中号 | 20130806 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 无菌 |
| 96 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 胜利石油管理局现河卫生院 | 扬州美林医疗器械有限公司 | 中号 | 2013年05月05日 | 山东省食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 强度 |
| 97 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 上海申江医院 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 中号 | 20130701 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 外观 |
| 98 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 北京市平谷区妇幼保健院 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 全透明推拉式中号 | 20130711 | 北京市食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 无卡阻 |
| 99 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广东恒祥医药有限公司 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | A型/中号 | 2013年09月08日 | 广东省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 无菌 |
| 100 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕头市延瑞药业有限公司 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | A型中号 | 2013年09月08日 | 广东省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 无菌 |
| 101 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 山西振东医药物流有限公司运城分公司 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 中号 | 20130702 | 山西省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 无菌 |
| 102 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 运城市宏博医疗器械销售有限公司 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 中号 | 20130702 | 山西省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 无菌 |
| 103 | 一次性使用吸痰管 | 潮州市潮州医院 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 14 | 20120702 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 内包装标志 |
| 104 | 一次性使用吸痰管 | 贵阳市第四人民医院 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 14 | 20130120 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-吸痰管外径、有效长度； 2.病人端； 3.单包装标志 |
| 105 | 一次性使用吸痰包 | 蓟县人民医院 | 扬州宇润科技发展有限公司 | F14 | 2013年07月13日 | 天津市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 尺寸-最小内径 |
| 106 | 一次性使用吸痰管 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 苏州新区姑苏高分子医用器材有限公司 | F12 | 20130708 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 107 | 一次性使用吸痰管 | 贵州驰辉医疗器械有限公司 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 14 | 20130120 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-吸痰管外径、有效长度； 2.病人端； 3.单包装标志 |
| 108 | 一次性使用吸痰管 | 贵阳现代女子医院 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 14 | 20120224 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-有效长度； 2.病人端； 3.单包装标志 |
| 109 | 一次性使用吸痰管 | 山西省运城市中心医院 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 12# | 20121025 | 山西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.病人端； 2.单包装标志 |
| 110 | 一次性使用吸痰包 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 苏州市日月星塑胶有限公司 | F14 | 20130715 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 111 | 呼吸道用吸引导管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 12Fr 4.00mm×500mm | 20130901 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 吸引导管的标志 |
| 112 | 一次性使用吸痰管 | 太原卫光实业公司 | 扬州市华泰医疗器械有限公司 | 3.67mm（11Fr）×360mm | 20120711 | 山西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸； 2.单包装标志 |
| 113 | 一次性使用吸痰管 | 广东康维医疗器械有限公司 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | Fr14 4.7mm×380mm | 20130605 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 内包装标志 |
| 114 | 一次性使用吸痰管 | 西藏自治区人民医院 | 扬州美达康科技发展有限公司 | 16 | 20130315 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 115 | 呼吸道用吸引导管 | 广西普菲德医疗设备有限公司 | 电白县卫生器械厂 | 4.0mm(12Fr)×400mm | 20130302 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-管身的实际长度； 2.病人端； 3.吸引导管的标志 |
| 116 | 一次性使用吸痰管 | 万荣县人民医院 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | Fr 14 4.67mm×380mm | 20130408 | 山西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 117 | 一次性使用吸痰管 | 贵阳长江医院 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 14 | 20121025 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-有效长度； 2.病人端； 3.单包装标志 |
| 118 | 一次性使用吸痰管 | 佛山市顺德区均安医院 | 广东龙心医疗器械有限公司 | KT4.0mm×480mm | 130518A | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 吸引导管的标志 |
| 119 | 一次性使用吸痰管 | 阳江市妇幼保健院 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 6号 | 20130222 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-外径D1； 2.内包装标志 |
| 120 | 呼吸道用吸引导管 | 广西妇产医院 | 电白县卫生器械厂 | 4.0mm(12Fr)×500mm | 20130501 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-管身的实际长度； 2.病人端； 3.真空控制装置； 4.吸引导管的标志 |
| 121 | 一次性无菌吸痰管 | 贵阳市第一人民医院 | 广东百合医疗科技有限公司 | 12F×500mm | 120910 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 吸引导管的标志 |
| 122 | 一次性使用呼吸道用吸引导管 | 贵阳市第二人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | I型 F12x530mm | 20130522 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 标记 |
| 123 | 一次性使用吸痰包 | 天津医科大学第二医院 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | F12 | 131005 | 天津市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 124 | 呼吸道用吸引导管 | 广西妇产医院 | 电白县卫生器械厂 | 3.33mm（10Fr）×500mm | 20130901 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-管身的实际长度； 2.病人端； 3.真空控制装置； 4.吸引导管的标志 |
| 125 | 一次性使用吸痰管 | 珠海市妇幼保健院 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司 | 8 | 130602J1 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 小包装标志 |
| 126 | 一次性使用吸引导管 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 | 14F | 13062404 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 尺寸-可控吸痰管长度 |
| 127 | 一次性使用吸痰管 | 广西中医药大学第一附属医院 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | F18 | 20130610 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.病人端； 2.机器端 |
| 128 | 一次性使用吸痰管 | 南宁市巨康医疗设备有限公司 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | F8 | 130301 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 129 | 呼吸道用吸引导管 | 南宁市第八人民医院 | 电白县卫生器械厂 | 4.0mm（12Fr）×500mm | 20130901 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-管身的实际长度； 2.病人端； 3.吸引导管的标志 |
| 130 | 一次性使用吸痰包 | 天津市肿瘤医院 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | F12 | 130902 | 天津市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 131 | 一次性使用吸痰管 | 山西美乐康科贸有限公司 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | Fr11 3.67mm×360mm | 20130305 | 山西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.病人端； 2.单包装标志 |
| 132 | 一次性使用吸痰管 | 贵阳求恩百姓综合医院 | 泰兴市高信医疗器械有限公司 | Ⅱ型吸痰器2# | 2013年8月5日 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-长度； 2.单包装标志 |
| 133 | 一次性使用吸痰包 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | Ⅱ-4.0mm（Fr12） | 130326 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 规格 |
| 134 | 一次性使用吸痰管 | 太原三鑫医疗器械有限公司 | 江苏华飞医疗科技有限公司 | A型（F14） | 20130804 | 山西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 135 | 一次性使用吸痰管 | 珠海市香洲区人民医院 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 12 | 130726A | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 吸引导管的标志 |
| 136 | 一次性使用吸痰管 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 苏州新区景欣医疗用品有限公司 | F10 | 2013年9月6日 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.吸痰管标志； 2.单包装标志 |
| 137 | 一次性无菌吸痰管 | 江门市人民医院 | 广东百合医疗科技有限公司 | 8F×500mm | 130710 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.真空控制装置； 2.吸引导管的标志 |
| 138 | 一次性使用吸痰管 | 山西现代妇产医院有限责任公司 | 扬州市邗江华飞医疗器械厂 | 4.67mm<F14>×380mm | 20130105 | 山西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 139 | 一次性使用吸痰包 | 天津医科大学第二医院 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | F16 | 131005 | 天津市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 140 | 呼吸道用吸引导管 | 广东省中医院珠海医院 | 电白县卫生器械厂 | 12Fr | 20130601 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-管身的实际长度； 2.病人端； 3.吸引导管的标志 |
| 141 | 一次性使用吸痰管 | 广西中医药大学第一附属医院 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | F10 | 20121105 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 病人端 |
| 142 | 呼吸道用吸引导管 | 电白县卫生器械厂 | 电白县卫生器械厂 | 4.67mm（14Fr）×500mm | 20131001 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-管身的实际长度； 2.病人端； 3.吸引导管的标志 |
| 143 | 一次性使用吸痰管 | 西藏日喀则地区宏程医疗器械设备有限公司 | 扬州市明星医塑器材有限公司 | 16# | 20130109 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.病人端； 2.单包装标志 |
| 144 | 呼吸道用吸引导管 | 湛江市正航医疗设备有限公司 | 电白县卫生器械厂 | 2.67mm(8Fr)×400mm | 20131001 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-管身的实际长度； 2.病人端； 3.机器端； 4.吸引导管的标志 |
| 145 | 一次性无菌吸痰管 | 阳江市中医医院 | 广东百合医疗科技有限公司 | 12F×500mm | 130825 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.真空控制装置； 2.吸引导管的标志 |
| 146 | 一次性使用吸痰管 | 贵州祥瑞医疗器械有限公司 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | 16# | 20130706 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-外径； 2.单包装标志 |
| 147 | 呼吸道用吸引导管 | 湛江市霞山妇幼保健院 | 电白县卫生器械厂 | 3.33mm（10Fr）×400mm | 20130601 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-管身的实际长度； 2.病人端； 3.吸引导管的标志 |
| 148 | 一次性使用婴儿吸痰器 | 哈尔滨市南岗区妇产医院 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | Fr10 | 20121012 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 149 | 一次性使用吸痰管 | 太原市智威医疗器械有限公司 | 扬州市华泰医疗器械有限公司 | 3.33mm (10Fr)×360mm | 20120509 | 山西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 150 | 一次性使用吸痰管 | 西藏天圣医药贸易有限公司 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 6# | 20120502 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-外径D1； 2.内包装袋标志 |
| 151 | 一次性使用吸痰管 | 贵阳华鑫医疗器械有限公司 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 12# | 20130107 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 吸痰管上的标志 |
| 152 | 一次性使用吸痰管 | 梅州市中医医院 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | Fr16 5.3mm×360mm | 20130402 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-外径D1； 2.内包装袋标志 |
| 153 | 呼吸道用吸引导管 | 江门市第三人民医院 | 电白县卫生器械厂 | 4.67mm(14Fr)×500mm | 20130601 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-管身的实际长度； 2.病人端； 3.吸引导管的标志 |
| 154 | 呼吸道用吸引导管 | 广西普菲德医疗设备有限公司 | 电白县卫生器械厂 | 3.33mm（10Fr）X500mm | 20130901 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.尺寸-管身的实际长度； 2.病人端； 3.真空控制装置； 4.吸引导管的标志 |
| 155 | 一次性使用吸痰管 | 广西中医药大学第一附属医院 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | F16 | 20130722 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.病人端； 2.机器端 |
| 156 | 一次性使用吸痰管 | 湖南省株洲市中医院 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | F8 | 20130105 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 157 | 一次性使用吸痰管 | 临夏市人民医院 | 扬州市邗江华飞医疗器械厂 | 4.0㎜（F12）×380㎜（A型PVC） | 20130607 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 158 | 一次性使用吸痰管 | 武威市凉州医院 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 12# | 20130710 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 吸痰管上的标志 |
| 159 | 一次性使用吸痰管 | 株洲市中心医院 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | 12# | 2013年05月20日 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 160 | 一次性使用吸痰管 | 长沙市第四医院 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 12 | 20130912 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 内包装标志 |
| 161 | 一次性使用吸痰管 | 铜川市妇幼保健院 | 扬州市邗江美林医疗器械有限公司 | F10 | 2012年06月02日 | 陕西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 162 | 一次性使用吸痰管 | 株洲市中心医院 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | 14# | 2012年03月26日， 20120326 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 163 | 呼吸道用吸引导管 | 庆阳市中医医院 | 新乡市驼人贝斯特医疗器械有限公司 | Fr12 4.0㎜×500㎜ | 1307025 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 吸引导管的标志 |
| 164 | 一次性使用吸痰管 | 甘州区人民医院 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 16# | 20120816 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.吸痰管上的标志； 2.尺寸-外径、最小内径 |
| 165 | 一次性使用吸痰管 | 陕西省森林工业职工医院 | 扬州宇润科技发展有限公司 | F12 | 201305185 | 陕西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 机器端 |
| 166 | 一次性使用吸痰包 | 大连市金州区第一人民医院 | 苏州市麦克林医疗器械制品有限公司 | F12 | 2013年6月22日 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 167 | 一次性使用吸痰包 | 大连市旅顺口区人民医院 | 苏州可邦高分子医疗器械有限公司 | F12 | 20130915 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 单包装标志 |
| 168 | 一次性使用吸痰管 | 湘潭市中医医院 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | F12（16） | 20121103 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.头部端孔最小内径； 2.单包装标志 |
| 169 | 呼吸道用吸引导管 | 大连市第三人民医院 | 新乡市驼人贝斯特医疗器械有限公司 | Fr14 4.67mm×500mm | 1307006 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 吸引导管的标志 |
| 170 | 一次性使用吸痰管 | 湖南省肿瘤医院 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司 | 12F | 130701J | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 小包装标志 |
| 171 | 一次性使用吸痰管 | 石河子市民康商贸有限公司 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 4.7mm(14Fr)×380mm | 20130120 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 病人端 |
| 172 | 一次性使用吸痰管 | 石河子市华强世纪科贸有限公司 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | Fr6 2.0mm×360mm | 20130322 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 尺寸-导管的外径 |
| 173 | 一次性使用吸痰管 | 库尔勒市第一人民医院 | 苏州市麦克林医疗器械制品有限公司 | F16 | 130709 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 1.规格标记； 2.吸引导管的标志 |
| 174 | 一次性使用吸痰管 | 石河子市民康商贸有限公司 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 5.3mm(16Fr)×380mm | 20130120 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 病人端 |
| 175 | 一次性使用吸痰管 | 赤峰市润隆医疗器械有限公司 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 14 | 20130710 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 1.尺寸-导管的外径、导管的最小内径； 2.吸引导管的标志； 3.单包装标志 |
| 176 | 一次性使用吸痰管 | 肥西县人民医院 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 4.0mm(Fr12)×500mm | 20130509 | 安徽省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 尺寸-管身的实际长度 |
| 177 | 一次性使用吸痰管 | 保定誉轩医疗器械有限公司 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 | 16# | 20130902 | 河北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 1.规格标记； 2.单包装标志 |
| 178 | 一次性使用吸痰管 | 赣南医学院第一附属医院 | 南通市奥华医用品有限公司 | F14 | 20130902 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 尺寸-导管的最小内径 |
| 179 | 一次性使用吸痰管 | 南阳市瑞达医疗器械有限公司 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 4mmF12×360mm | 20130302 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 真空控制装置 |
| 180 | 一次性使用吸痰管（器） | 平顶山市第四人民医院 | 河南省恒日医疗器械有限公司 | HR-PFJ Fr6 | 20130906 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 规格标记 |
| 181 | 一次性使用吸痰管（器） | 河南省恒日医疗器械有限公司 | 河南省恒日医疗器械有限公司 | HR-PFJ Fr12 | 20130906 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 规格标记 |
| 182 | 一次性使用吸痰管 | 河南飘安集团有限公司 | 河南飘安集团有限公司 | Ⅱ型 14 | 20130905 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 1.无菌； 2.单包装标志 |
| 183 | 一次性使用吸痰管（器） | 河南省恒日医疗器械有限公司 | 河南省恒日医疗器械有限公司 | HR-PFJ Fr12 | 20130306 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 规格标记 |
| 184 | 一次性使用吸痰管（器） | 河南省恒日医疗器械有限公司 | 河南省恒日医疗器械有限公司 | HR-PFJ Fr14 | 20131006 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 规格标记 |
| 185 | 一次性使用吸痰包 | 吉林大学中日联谊医院 | 苏州市日月星塑胶有限公司 | F12 | 20130826 | 吉林省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 单包装标志 |
| 186 | 一次性使用吸痰包 | 吉林大学中日联谊医院 | 苏州市日月星塑胶有限公司 | F14 | 20130107 | 吉林省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 单包装标志 |
| 187 | 一次性使用吸痰管 | 包头市中心医院 | 河南飘安集团有限公司 | Ⅱ型14 | 20130905 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 单包装标志 |
| 188 | 一次性使用吸痰管 | 安徽医科大学第二附属医院 | 南通市奥华医疗用品有限公司 | F12 | 130902 | 安徽省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 尺寸-导管的最小内径 |
| 189 | 一次性使用吸痰管 | 包头市中心医院 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司 | I型14F | 120304J | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 单包装标志 |
| 190 | 一次性使用吸痰包 | 商丘市第三人民医院 | 苏州市日月星塑胶有限公司 | F12 | 20120218 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 单包装标志 |
| 191 | 一次性使用吸痰管 | 新密市第一人民医院 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | 4.7mm(14Fr)×380mm | 20130608 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 尺寸-导管的外径 |
| 192 | 一次性使用吸痰管 | 邯郸市中心医院康达贸易公司 | 苏州市麦克林医疗器械制品有限公司 | F14 | 20130820 | 河北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 1.规格标记； 2.吸引导管的标志； 3.单包装标志 |
| 193 | 一次性使用吸痰管 | 河北联合大学附属医院 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | F12 | 130820 | 河北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 吸引导管的标志 |
| 194 | 一次性使用吸痰管 | 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 扬州市普菲特医疗器械有限公司 | PF7 14FrΦ4.7mm | 20130705 | 河北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 单包装标志 |
| 195 | 一次性使用吸痰包 | 承德医学院附属医院 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | F12 | 20130819 | 河北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 单包装标志 |
| 196 | 一次性使用吸痰管 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司 | Ⅰ型规格6F | 130301 | 湖北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 单包装标志 |
| 197 | 一次性使用吸痰管 | 应城市人民医院 | 苏州新区勤鑫医用导管厂 | F12 | 13/06/14 | 湖北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 1.规格标记； 2.单包装标志 |
| 198 | 一次性使用吸痰管（包） | 武汉市第九医院 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | F12 | 130220 | 湖北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 真空控制装置 |
| 199 | 一次性使用吸痰管 | 武汉大学中南医院 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | F14 | 130701 | 湖北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 单包装标志 |
| 200 | 一次性使用吸痰管 | 应城市人民医院 | 苏州新区勤鑫医用导管厂 | F8 | 13/02/16 | 湖北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 1.规格标记尺寸-导管的外径； 2.单包装标志 |
| 201 | 一次性使用吸痰管 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司 | Ⅰ型规格12F | 130601J | 湖北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 单包装标志 |
| 202 | 呼吸道用吸引导管包 | 青海省人民医院 | 泰州市美诺医疗器械有限公司 | F14 | 20130925 | 青海省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 规格标记 |
| 203 | 一次性使用吸痰管 | 南通市奥华医用品有限公司 | 南通市奥华医用品有限公司 | F12 | 20130802 | 江苏省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 尺寸-导管的最小内径 |
| 204 | 呼吸道用吸引导管 | 海南普朗医疗器械有限公司 | 电白县卫生器械厂 | 5.33mm(16Fr)×400mm | 20120801 | 海南省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 病人端 |
| 205 | 呼吸道用吸引导管 | 泰州市美诺医疗器械有限公司 | 泰州市美诺医疗器械有限公司 | F12 | 20130715 | 江苏省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 规格标记 |
| 206 | 呼吸道用吸引导管 | 海南盛信康医疗设备有限公司 | 电白县卫生器械厂 | 4.0mm(12Fr)×500mm | 20130901 | 海南省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 病人端 |
| 207 | 一次性使用吸痰管 | 云南仟龙贸易有限公司 | 江苏省长丰医疗器械实业有限公司 | 16 | 20130710 | 云南省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 尺寸-导管的外径 |
| 208 | 一次性使用吸痰管 | 嵩明县人民医院 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 14 | 20130107 | 云南省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 尺寸-导管的外径 |
| 209 | 一次性使用吸痰管 | 云南省昆明市官渡区世纪城社区卫生服务中心 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 16 | 20120816 | 云南省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 尺寸-导管的外径、导管的最小内径 |
| 210 | 一次性使用吸痰管 | 云南妇产科医院 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | 6 | 20130409 | 云南省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 规格标记 |
| 211 | 一次性使用无菌可控式吸痰管 | 重庆市第四人民医院 | 北京红祥聚科贸有限公司 | 14Fr（Ⅱ型） | 2013.04.27， XT2013041504 | 重庆市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 尺寸-管身的实际长度 |
| 212 | 一次性使用吸痰管 | 德阳市旌阳区中医院 | 扬州市华威医疗器械有限公司 | F16 | 20120905 | 四川省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 尺寸-导管的外径 |
| 213 | 一次性使用吸痰管 | 德阳市第二人民医院 | 泰兴市高信医疗器械有限公司 | I型吸痰管12# | 130902 | 四川省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 尺寸-管身的实际长度 |
| 214 | 一次性无菌吸痰管 | 大连雪芙徕商贸有限公司 | 广东百合医疗科技有限公司 | 14F×500mm | 130221 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 单包装标志 |
| 215 | 一次性使用吸痰管 | 株洲市弘亚医疗器材有限公司 | 扬州市华威医疗器械有限公司 | F16 | 2013年05月05日 | 湖南省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 尺寸-导管的外径 |
| 216 | 一次性使用吸痰管 | 东营市瑞辰医疗器械有限责任公司 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 14 | 20130120 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 病人端 |
| 217 | 一次性使用吸痰管 | 平湖市中医院 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | F14 | 130902 | 浙江省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 单包装标志 |
| 218 | 一次性使用吸痰管 | 宁波凡天医疗器材有限公司 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | F8 | 130104 | 浙江省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 单包装标志 |
| 219 | 一次性使用吸痰管 | 枣庄市中医医院 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 14 | 20130107 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.规格标记； 2.导管的外径 |
| 220 | 一次性使用吸痰管 | 上海辛菖医疗器械有限公司 | 上海辛菖医疗器械有限公司 | 12Fr | 131105 | 上海市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.规格标记； 2.吸引导管的标志； 3.单包装标志 |
| 221 | 一次性使用吸痰管 | 中国石化集团胜利石油管理局胜利医院 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | F12 | 130810 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 单包装标志 |
| 222 | 一次性使用吸痰管 | 淄博源卓医疗器械销售有限公司 | 扬州华越科技发展有限公司 | 12Fr | 20130405 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 单包装标志 |
| 223 | 一次性使用吸痰包 | 潍坊光大医疗设备有限公司 | 苏州新区景欣医疗用品有限公司 | F12 | 2013年10月8日 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 单包装标志 |
| 224 | 一次性使用吸痰管 | 庆阳翔宇医疗器械有限公司 | 扬州洋生医疗科技有限公司 | Fr8 | 20120918 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 病人端 |
| 225 | 一次性使用吸痰管 | 西安华鑫医疗器械有限责任公司 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 16 | 20130709 | 陕西省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 病人端 |
| 226 | 一次性使用吸痰管 | 西安互邦医疗器械保健品有限公司 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 6.0MM（18Fr）×380MM | 20130120 | 陕西省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 病人端 |
| 227 | 防护裙 | 龙口市康华医疗器械有限公司 | 龙口市康华医疗器械有限公司 | H.SS mm | 2013年11月2日， 20131101 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 尺寸 |
| 228 | 防护服和性腺防护器具（防护裙） | 龙口市双鹰医疗器械有限公司 | 龙口市双鹰医疗器械有限公司 | 1000×600mm | Pb-2013-07 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标记 |
| 229 | HR系列医用X射线防护服 | 北京市华仁益康科技发展有限公司 | 北京市华仁益康科技发展有限公司 | HRC50/120M-Ⅱ | 2013年11月16日， 1311162001 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标记 |
| 230 | 单面防护服（裙） | 青岛城阳医用器材厂 | 青岛城阳医用器材厂 | M | 2013年10月26日 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标记 |
| 231 | 铅围裙 | 龙口市现代医疗器械有限公司 | 龙口市现代医疗器械有限公司 | 小（S） | 2013年9月13日 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 尺寸 |
| 232 | 射线防护手套 | 青岛城阳医用器材厂 | 青岛城阳医用器材厂 | L | 2013年10月12日 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标记 |
| 233 | 软性亲水接触镜 | 兰新电器综合市场远东眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Wincolor | EEXX001DF | 甘肃省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 镜片的尺寸 |
| 234 | 软性亲水接触镜（舒尔康冰蓝片) | 博罗县石湾镇卫视眼镜店 | 韩国DUEBA Contact Lens Co. | ANY C | TM2022 | 广东省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 镜片的尺寸 |
| 235 | 金属接骨螺钉 | 苏州吉美瑞医疗器械有限公司 | 苏州吉美瑞医疗器械有限公司 | HAJQ02 内六角HA4.5*40 | 1305260210 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 最大扭矩和断裂扭转角-断裂扭转角 |
| 236 | 金属接骨螺钉HA3.5接骨螺钉 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | HAPQ04 3.5×16mm | 12022026 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 最大扭矩和断裂扭转角-断裂扭转角 |
| 237 | 金属接骨螺钉 | 常州市南翔医疗器械有限公司 | 常州市南翔医疗器械有限公司 | HAQ(03) 3.5*24 | 1167 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.最大扭矩和断裂扭转角-断裂扭转角； 2.尺寸 |