附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肝素表面处理亲水性丙烯酸人工晶状体 | 北京千禧金帆医药科技有限公司 | HexaVision SARL | HQ-201 HEP | 2017-03、2017-02、2017-04 17072-1567、17045-0366、17046-0232、17046-0230、17044-0942、17094-0898、17044-0848、17094-0533、17094-0537、17094-0535、17094-0578、17094-0722、17094-0269、17094-0124、17094-0837、17094-1053、17094-1110、17096-2087、17045-0269、17045-0268、17044-1402、17041-0438 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.尺寸和允差（总直径、主体直径）；2.光谱透过率 |
| 2 | 注入式多焦点亲水丙烯酸人工晶状体 | 北京鑫诺康桥经贸有限公司 | Rayner Intraocular Lenses Limited | M-flex 630F | 2015-12-15、2016-07-27 036E8150624、106E9359112、036E8150712、036E8150714、066E8599801、066E8599802、066E8599803、106E9231223、106E9231224、026E7961506、026E7961507、076E8751020、076E8751021、046E8412925、046E8412926、106E9367427、106E9367428、106E9345414、106E9345415、106E9345734、106E9345735、116E9496028 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 光焦度 |
| 3 | 人工晶状体 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | Lenstec(Barbados)Inc | SOFTEC HD | 2017-02-22、2017-03-08、2017-03-14、2017-02-13 170108、170638、170116、170236 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 光焦度 |
| 4 | 人工晶状体 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | Bausch & Lomb Inc. | Akreos Adapt | 2016-10、2017-02 TD221、TD209、TD383、TD237 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 光焦度 |
| 5 | 裂隙灯显微镜 | 苏州康捷医疗股份有限公司 | 苏州康捷医疗股份有限公司 | KJ5D | 2017年5月 1705101X | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 左、右观察系统放大允差 |
| 6 | KJ5DⅡ型数字化图像处理系统裂隙灯显微镜 | 苏州康捷医疗股份有限公司 | 苏州康捷医疗股份有限公司 | KJ5DⅡ | 2017年5月 1705102J | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 输入功率 |
| 7 | 裂隙灯显微镜 | 重庆远视科技有限公司 | 重庆远视科技有限公司 | YF-100 | 2017年5月10日 10000132 | 重庆市食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 变倍时物面的移动量 |
| 8 | 裂隙灯显微镜 | 苏州帮桥医疗器械有限公司 | 苏州帮桥医疗器械有限公司 | OVS-Ⅰ | BQ1701-124 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 显微镜总放大率允差 |
| 9 | 二氧化碳激光治疗机 | 广州市激光技术应用研究所有限公司 | 广州市激光技术应用研究所有限公司 | 901-C型 | 2016年7月22日 ｛4｝11128 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 控制器件和仪表的准确性 |
| 10 | 二氧化碳激光治疗机 | 湖北康达医药开发有限公司 | 湖北康达医药开发有限公司 | KD-Ⅱ | 2017年05月 KDJG2017051001 | 湖北省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 控制器件和仪表的准确性 |
| 11 | 二氧化碳激光治疗机 | 上海得邦得力激光技术有限公司 | 上海得邦得力激光技术有限公司 | DJL-30C | 2017年04月 CGC-ON17040 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.控制器件和仪表的准确性；2.钥匙控制器；3.激光波长 |
| 12 | 二氧化碳激光治疗机 | 成都国雄光电技术有限公司 | 成都国雄光电技术有限公司 | JZ-1C | 2016.12.28 GX1611302-J1C0101 | 四川省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.保护接地阻抗；2.控制器件和仪表的准确性 |
| 13 | 二氧化碳激光治疗仪 | 上海晟昶光电技术有限公司 | 上海晟昶光电技术有限公司 | CL40 | 201799 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.输入功率；2.控制器件和仪表的准确性 |
| 14 | 二氧化碳激光治疗仪 | 上海嘉定光电仪器有限公司 | 上海嘉定光电仪器有限公司 | JM15 | 2017年4月18日 170437-8 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.控制器件和仪表的准确性；2.激光波长 |
| 15 | 二氧化碳激光治疗仪 | 上海嘉定光电仪器有限公司 | 上海嘉定光电仪器有限公司 | JC40 | 2017年4月18日 170436-8 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.控制器件和仪表的准确性；2.激光波长 |
| 16 | 二氧化碳激光治疗机 | 合肥安恒光电有限公司 | 合肥安恒光电有限公司 | JZ-3D | 2017.5.9 2017-2-07026 | 安徽省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 激光脉冲（串）终端输出能量和功率 |
| 17 | 婴儿蓝光治疗仪 | 郑州迪生仪器仪表有限公司 | 郑州迪生仪器仪表有限公司 | BL-50 | 2017.04 3170427002 | 河南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 胆红素总辐照度最大值 |
| 18 | LED蓝光治疗仪 | 河南瑞昌医疗器械制造有限公司 | 河南瑞昌医疗器械制造有限公司 | RC-ZLY-01 | 2017.03.15 2017031501-06 | 河南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 胆红素总辐照度最大值 |
| 19 | 黄疸治疗仪 | 南京伟韬商贸有限公司 | Natus Medical Incorporated | neoBLUE mini | 2015年 65904 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 分布 |
| 20 | 红蓝光治疗仪 | 武汉市九头鸟医疗仪器开发有限公司 | 武汉市九头鸟医疗仪器开发有限公司 | JTN-7001AS | 2017-05-11 4301051317 | 湖北省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 定时时间 |
| 21 | SS-系列红光医疗仪 | 无锡南洋光学电子有限公司 | 无锡南洋光学电子有限公司 | SS-D型 | 2016.06.18 12001090 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.终端输出功率（密度）/能量（密度）；2.定时时间 |
| 22 | 光子嫩肤仪 | 深圳市吉斯迪科技有限公司 | 深圳市吉斯迪科技有限公司 | GP666C5 | 2017.05.09 1000469709 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.终端输出功率（密度）/能量（密度）；2.脉冲宽度 |
| 23 | 光子嫩肤仪 | 湖北康达医药开发有限公司 | 湖北康达医药开发有限公司 | KD-Ⅱ型 | 2017年05日 KDGZ2017050501 | 湖北省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 终端输出功率（密度）/能量（密度） |
| 24 | NM-系列光子治疗仪 | 无锡南洋光学电子有限公司 | 无锡南洋光学电子有限公司 | NM-D型 | 2016.06.16 22001036 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 终端输出功率（密度）/能量（密度） |
| 25 | 强脉冲光治疗仪 | 北京康鼎医疗科技有限公司 | 北京康鼎医疗科技有限公司 | MED-230 | 2017年04月13日 170472021 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.输入功率；2.终端输出功率（密度）/能量（密度）；3.脉冲宽度 |
| 26 | 紫外光治疗仪 | 润昌联合（北京）医疗设备有限公司 | 润昌联合（北京）医疗设备有限公司 | XD-Ⅱ型 | 2017-04-21 0220170403-001 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 紫外辐射强度误差 |
| 27 | 一次性使用无菌吸痰管 | 西安市儿童医院 | 北京红祥聚科贸有限公司 | TGLPI型 3.33mm（10Fr）×450mm | 20161128 H6122091 | 陕西省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 管身的实际长度 |
| 28 | 一次性使用无菌吸痰管 | 荆州市中心医院 | 北京红祥聚科贸有限公司 | 4.00mm×450mm TGLPⅡ型 12Fr | 20170218 H7022193 | 湖北省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 真空控制装置 |
| 29 | 一次性使用无菌吸痰管 | 湛江市事达实业有限公司 | 湛江市事达实业有限公司 | 8Fr 2.67mm×500mm | 20170226 201702 I 2 | 广东省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 真空控制装置 |
| 30 | 一次性使用吸痰包 | 玉龙县人民医院 | 苏州市日月星塑胶有限公司 | 普通型吸痰管 4.00mm(F12)×450mm | 20170207 170204 | 云南省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 真空控制装置 |
| 31 | 一次性使用组合吸痰管 | 广西蒂信医疗器械有限公司 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 8Fr.2.67mm×500mm | 160907 160901 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 真空控制装置 |
| 32 | 一次性使用组合吸痰管 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | A2，14Fr，4.67mm×500mm | 170329 170321 | 浙江省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 真空控制装置 |
| 33 | 一次性使用吸痰管 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 3.3mm×480mm | 170218 | 广东省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 端孔的孔径 |
| 34 | 低频治疗仪 | 宁夏宇辉医疗器械有限公司 | 深圳市东吉联电子有限公司 | T3010 | 2015年12月16日 2015-11-8597 000024 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 1.连续漏电流和患者辅助电流；2.患者连接器；3.随机文件；4.工作数据的准确性 |
| 35 | 低中频综合治疗仪 | 广州市民盛电子科技有限公司 | 广州市民盛电子科技有限公司 | WHX-2101-A | 2017年5月 170405-058 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 患者连接器 |
| 36 | 中频治疗仪 | 北京东杰华医医疗器械有限公司 | 北京东杰华医医疗器械有限公司 | DH-1型 | 2017.2.10 2017DH0100003 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.随机文件；2.电源电压波动 |
| 37 | 温热中低频治疗仪 | 汕头市金平区福恒生医疗器械用品店 | 武汉市康本龙医疗器械有限公司 | HL-Y6A型 | 2013年4月 13000194 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 随机文件 |
| 38 | 温热中低频治疗仪 | 合肥天恩健医疗器械有限公司 | 武汉市康本龙医疗器械有限公司 | HL-Y6A | 2015年9月 15000008 | 安徽省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 随机文件 |
| 39 | 低频治疗仪 | 广州奥科维电子有限公司 | 广州奥科维电子有限公司 | AK-2000-Ⅱ | 90277569 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 随机文件 |
| 40 | 超声低中频电导治疗仪 | 广州市艾生维医药科技有限公司 | 广州市艾生维医药科技有限公司 | OXW-C002 | 20161201 000201703023 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 工作数据的准确性 |
| 41 | 脑电仿生电刺激仪 | 上海乾康医疗科技有限公司 | 上海乾康医疗科技有限公司 | CVFT-MG201 | MG-1702A-024 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 工作数据的准确性 |
| 42 | 低中频多功能治疗仪 | 广州市科鹏电子有限公司 | 广州市科鹏电子有限公司 | KP200108 | 20170317 1222 F1612220027494 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 输入功率 |
| 43 | 脑循环系统治疗仪 | 上海千层石医疗器械有限公司 | 上海千层石医疗器械有限公司 | QCS-KF Ⅰ型 | 601201207 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 样品在正常检验过程中不能正常工作 |
| 44 | 数字式电子体温计 | 中卫市誉诚医疗器械有限公司 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | N579 | 2015.03.28 Lot N79853281 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 随机文件 |
| 45 | 电子体温计 | 浙江检康生物技术股份有限公司 | 嘉兴益康生物技术有限公司 | TW-101 | 20150721 2015070301 00536；00914；00912 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.显示范围；2.低温和超温提示功能 |
| 46 | 中频电子脉冲理疗仪 | 广州养和生物科技有限公司 | 广州养和生物科技有限公司 | YH-03 | 2017-04-06 20170426 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 工作数据的准确性 |