附件

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数监护仪 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | JPD-800B | 2018-02-01 1801-14-00030 8523800B00057 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.外壳的封闭性；2.不用工具就可打开的罩和门的安全性；3.连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下）；4.心率的测量范围和准确度 |
| 2 | 病人监护仪 | 深圳市和心重典医疗设备有限公司 | 深圳市和心重典医疗设备有限公司 | iMD8 | 2018-12 CBIW270088 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 心率的测量范围和准确度 |
| 3 | 多普勒胎心仪 | 安徽锐麒麟健康产业发展有限公司 | 徐州市永康电子科技有限公司 | YK-90A | 2019.1.28 1812210501 | 安徽省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 识别、标记和文件 |
| 4 | 大型手动立式蒸汽灭菌器 | 淄博康元卫生器材有限公司 | 淄博康元卫生器材有限公司 | KYQL-98DS | 2019年4月22日 2018-B3167 | 山东省药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 安全联锁装置 |
| 5 | 臂式电子血压计 | 湖南诺盾医疗器械有限公司 | 湖南诺盾医疗器械有限公司 | ND-BO2 | 2018年10月10日 J20181001YY6K0587 | 湖南省药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标识要求 |
| 6 | 电子血压计 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | HTD-621 | 201903 201903001374 | 重庆市药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 标识要求 |
| 7 | 上臂式电子血压计 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司欧阳店 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | LD-576 | 2018.07.25 2018072007 1857604035 | 上海市药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 标识要求 |
| 8 | 全自动血压计 | 爱安德技研贸易（上海）有限公司 | 爱安德株式会社 | TM-2655P | 2017年12月 2Q6504537 | 上海市药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 标识要求 |
| 9 | 臂式全自动电子血压计 | 中山市中山堂药业连锁有限公司华力药店 | 东莞市福达康实业有限公司 | FT-A11-2 | 20150515 1505 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识要求 |
| 10 | 数字式电子血压计 | 东莞得康医疗制品有限公司 | 东莞得康医疗制品有限公司 | MS-752 | 2014-08-11 14000942 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识要求 |
| 11 | 手臂式智能电子血压计 | 深圳市长坤科技有限公司 | 深圳市长坤科技有限公司 | CK-A138 | 2018/12/24 181220800A5 CKA138181200347 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识要求 |
| 12 | 手腕式电子血压计 | 深圳市乐中行科技有限公司 | 深圳市乐中行科技有限公司 | LZX-W1681 | 2019年03月22日 LZX1903212B1000 LZX1903212B0045 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识要求 |
| 13 | 电子血压计 | 东莞市森普实业有限公司 | 东莞市森普实业有限公司 | ePA-O9B4 | 2018.10.28 1809133210000756 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识要求 |
| 14 | 心肌肌钙蛋白I 检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 中生北控生物科技股份有限公司 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 血清型 25人份/盒 | 20190426 190831 | 北京市药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 膜条宽度 |
| 15 | 血液透析浓缩液 | 南京海波医疗器械有限公司 | 南京海波医疗器械有限公司 | A：2人份 HB-Y-II B：2人份 HB-Y-II | A：2019年3月7日 B：2019年3月12日 A：19030701 B：19031201 | 江苏省药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 装量 |
| 16 | 血液透析滤过装置 | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | Bellco S.r.l. | FORMULA THERAPY | 2016 9T160042 | 上海市药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.血泵流量误差； 2.透析液流量误差 |
| 17 | 婴儿培养箱 | 南京金陵自动调温床有限公司 | 南京金陵自动调温床有限公司 | NC-Y3C | 2016年2月 2016-210 | 江苏省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.供电电源的中断；2.视觉报警信号的特征 |
| 18 | 婴儿培养箱 | 郑州迪生仪器仪表有限公司 | 郑州迪生仪器仪表有限公司 | BB-300 | 2018.12 2181225001 | 河南省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 视觉报警信号的特征 |
| 19 | 婴儿培养箱 | 力康华耀生物科技（上海）有限公司 | 力康华耀生物科技（上海）有限公司 | YXK-5GB | 2018年12月 No.HF0311160086 | 上海市药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 供电电源的中断 |